大鼠（Rat）表皮生长因子（EGF）ELISA 检测试剂盒

本试剂仅供研究使用  标本：血清或血浆

试验原理：

EGF试剂盒是固相夹心法酶联免疫吸附实验（ELISA）.已知EGF浓度的标准品、未知浓度的样品加入微孔酶标板内进行检测。先将EGF和生物素标记的抗体同时温育。洗涤后，加入亲和素标记过的HRP。再经过温育和洗涤，去除未结合的酶结合物，然后加入底物A、B，和酶结合物同时作用。产生颜色。颜色的深浅和样品中EGF的浓度呈比例关系。

试剂盒内容及其配制

| 试剂盒成份（2-8℃保存） | 96孔配置 | 48孔配置 | 配制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 96/48人份酶标板 | 1块板（96T） | 半块板（48T） | 即用型 |
| 塑料膜板盖 | 1块 | 半块 | 即用型 |
| 标准品：800pg/ml | 1瓶（0.6ml） | 1瓶（0.3ml） | 按说明书进行稀稀 |
| 空白对照 | 1瓶（1.0ml） | 1瓶（0.5ml） | 即用型 |
| 标准品稀释缓冲液 | 1瓶（5ml） | 1瓶（2.5ml） | 即用型 |
| 生物素标记的抗EGF抗体 | 1瓶（6ml） | 1瓶（3.0ml） | 即用型 |
| 亲和链酶素-HRP | 1瓶（10ml） | 1瓶（5.0ml） | 即用型 |
| 洗涤缓冲液 | 1瓶（20ml） | 1瓶（10ml） | 按说明书进行稀释 |
| 底物A | 1瓶（6.0ml） | 1瓶（3.0ml） | 即用型 |
| 底物B | 1瓶（6.0ml） | 1瓶（3.0ml） | 即用型 |
| 终止液 | 1瓶（6.0ml） | 1瓶（3.0ml） | 即用型 |

自备材料

- 蒸馏水。

- 加样器：5ul、10ul、50ul、100ul、200、500ul、1000ul。

- 振荡器及磁力搅拌器等。

安全性

- 避免直接接触终止液和底物A、B。一旦接触到这些液体，请尽快用水冲洗。

- 实验中不要吃喝、抽烟或使用化妆品。

- 不要用嘴吸取试剂盒里的任何成份。

操作注意事项

- 试剂应按标签说明书储存，使用前恢复到室温。稀稀过后的标准品应丢弃，不可保存。

- 实验中不用的板条应立即放回包装袋中，密封保存，以免变质。

- 不用的其它试剂应包装好或盖好。不同批号的试剂不要混用。保质前使用。

- 使用一次性的吸头以免交叉污染，吸取终止液和底物A、B液时，避免使用带金属部分的加样器。

- 使用干净的塑料容器配置洗涤液。使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。

- 洗涤酶标板时应充分拍干，不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。

- 底物A应挥发，避免长时间打开盖子。底物B对光敏感，避免长时间暴露于光下。避免用手接触，有毒。实验完成后应立即读取OD值。

- 加入试剂的顺序应一致，以保证所有反应板孔温育的时间一样。

- 按照说明书中标明的时间、加液的量及顺序进行温育操作。

样品收集、处理及保存方法

- 血清-----操作过程中避免任何细胞刺激。使用不含热原和内毒素的试管。收集血液后，1000×g离心10分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。

- 血浆-----EDTA、柠檬酸盐、肝素血浆可用于检测。1000×g离心30分钟去除颗粒。

- 细胞上清液---1000×g离心10分钟去除颗粒和聚合物。

- 保存------如果样品不立即使用，应将其分成小部分-70 ℃保存，避免反复冷冻。尽可能的不要使用溶血或高血脂血。如果血清中大量颗粒，检测前先离心或过滤。不要在37℃或更高的温度加热解冻。应在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。

试剂的准备

- 标准品：标准品的系列稀释应在实验时准备，不能储存。稀释前将标准品振荡混匀。稀释比例按下表中进行：

| 800 pg/ml | （6号标准品） | 原倍浓度不用稀释直接加入50ul。 |
| --- | --- | --- |
| 400 pg/ml | （5号标准品） | 100ul的原倍标准品加入100ul的标准品稀释液 |
| 200 pg/ml | （4号标准品） | 100ul的5号标准品加入100ul的标准品稀释液 |
| 100 pg/ml | （3号标准品） | 100ul的4号标准品加入100ul的标准品稀释液 |
| 50 pg/ml | （2号标准品） | 100ul的3号标准品加入100ul的标准品稀释液 |
| 25 pg/ml | （1号标准品） | 100ul的2号标准品加入100ul的标准品稀释液 |
| 0 pg/ml | （空白对照） | 原始浓度不用稀释直接加入50ul。 |

- 洗涤缓冲液（50×）的稀释：蒸馏水50倍稀释。

操作步骤

- 使用前，将所有试剂充分混匀。不要使液体产生大量的泡沫，以免加样时加入大量的气泡，产生加样上的误差。

- 根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数。每个标准品和空白孔建议做复孔。每个样品根据自己的数量来定，能使用复孔的尽量做复孔。

- 加入稀释好后的标准品50ul于反应孔、加入待测样品50ul于反应孔内。立即加入50ul的生物素标记的抗体。盖上膜板，轻轻振荡混匀，37℃温育1小时。

- 甩去孔内液体，每孔加满洗涤液，振荡30秒，甩去洗涤液，用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤，洗涤次数增加一次。

- 每孔加入80ul的亲和链酶素-HRP，轻轻振荡混匀，37℃温育30分钟。

- 甩去孔内液体，每孔加满洗涤液，振荡30秒，甩去洗涤液，用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤，洗涤次数增加一次。

- 每孔加入底物A、B各50ul，轻轻振荡混匀，37℃温育10分钟。避免光照。

- 取出酶标板，迅速加入50ul终止液，加入终止液后应立即测定结果。

- 在450nm波长处测定各孔的OD值。

建议使用的实验方案

|  | 标准品浓度（pg/ml） |  |
| --- | --- | --- |
| A | 800 | 800 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 |
| B | 400 | 400 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 |
| C | 200 | 200 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 |
| D | 100 | 100 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 |
| E | 50 | 50 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 |
| F | 25 | 25 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 |
| G | 0 | 0 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 |
| H | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 | 样品 |

局限

6号标准品以上的结果为非线性的，根据此标准曲线无法得到精确的结果。

试剂盒性能

1. 灵敏度：最小的检测浓度小于1号标准品。稀释度的线性。样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990。

2. 特异性：不与其它细胞因子反应。

3. 重复性：板内、板间变异系数均小于10%。

结 果 判 断 与 分 析

1、仪器值：于波长450nm的酶标仪上读取各孔的OD值

2、以吸光度OD值为纵坐标（Y），相应的EGF标准品浓度为横坐标（X），做得相应的曲线，样品的EGF含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。

3、检测值范围：0-800pg/ml

4、敏感度： 1.0 pg/ml